CT

1.螺旋式電腦斷層儀  (spiral CT)  的 X 光球管與偵測器的架構與下列何者相   同？

(A)第二代電腦斷層	(B)第三代電腦斷層

(C)第四代電腦斷層	(D)第五代電腦斷層

2.若一電腦斷層出現環狀假影  (ring artifact)，則下列敘述何者正確？

(A)偵測器  (detector) 有故障所致

(B)有高密度物體（例如金屬）在造影範圍內所致

(C)有低密度物體（例如空氣）在造影範圍內所致

(D)造影範圍  (FOV) 太小所致

3.有關電腦斷層造影中的射束硬化  (beam hardening)  的敘述，下列何者正確？

(A)在大型均質假體  (phantom)  中央不會發生

(B)像素內的實際灰階值會比影像中的灰階值大

(C)常可在物體外側邊緣發現此一假影

(D)呈現放射狀向外擴散的假影

4.在電腦斷層造影術中，使用下列何種技術所得到的切面厚度最接近真實狀況？

(A)pitch=1，180 度內插法	 (B)pitch=2，360 度內插法

(C)pitch=1，360 度內插法	 (D)pitch=2，180 度內插法

5.已知螺旋式電腦斷層  (spiral CT)  的旋轉週期為 2 秒，切面厚度為 5 毫米，螺旋傾斜比  (spiral pitch ratio)  為 1.6，掃描時間為 20 秒。請問可以涵蓋多少範圍的組織？

(A)4 公分(B)6 公分(C)8 公分(D)10 公分

6.下列有關電腦斷層的名詞，何者的配對是錯誤的？

(A)MPR=multiplanar reformation	 (B)SSD=shaded surface display

(C)MIP=multiplanar intensity projection(D)SAR=slice-acquisition rate

7.有一電腦斷層儀能夠顯示 0.5 毫米  (mm)  的物體，則此電腦斷層的空間解析度為：

(A)每公分 1 線對  (1p/cm) (B)每公分 2 線對

(C)每公分 5 線對	(D)每公分 10 線對

8.對於蜘蛛網膜下腔出血  (subarachnoid hemorrhage)  最好的診斷工具為：

(A)未使用顯影劑之電腦斷層檢查	(B)使用顯影劑之電腦斷層檢查

(C)未使用顯影劑之磁振造影檢查	(D)使用顯影劑之磁振造影檢查

9.電腦斷層影像中，像素的灰階值  (CT number)  不會受到下列何者的影響？(A)射束硬化效應  (beam hardening effect)	 (B)X 光射束能量

(C)輻射偵測器靈敏度	(D)影像矩陣大小

10.下列組織在電腦斷層攝影的影像中的灰階值  (CT number)  何者是負數？

(A)肌肉(B)灰質(C)腦脊髓液(D)脂肪

11.螺旋式電腦斷層  (spiral CT)  的傾斜比  (pitch)  與下列何者有關？

(A)造影範圍  (FOV，field of view)	(B)切面厚度  (slice thickness)

(C)旋轉週期	(D)偵測器涵蓋角度

12.頭部電腦斷層的基準線  (baseline)  與顱底  (skull base)  的關係約為：(A)OML (orbitomeatal line)，25 度	 (B)IOML (infraorbitomeatal line)，25 度(C)OML，40 度	 (D)IOML，40 度

13.電腦斷層掃描儀的品質控制  (quality control)  中，對於影像的均勻性  (uniformity)  的限制為：

(A)10 公分假體內，中心與周圍差異在 100 HU 以內

(B)20 公分假體內，中心與周圍差異在 10 HU 以內

(C)10 公分假體內，中心與周圍差異在 10 HU 以內

(D)20 公分假體內，中心與周圍差異在 100 HU 以內

14有一數位影像的像素  (pixel)  其灰階值為 563，將之轉換為 2 進位應該寫成：

(A)1000110011	 (B)1000101011	 (C)1000110101	 (D)1000110010

15.數位放射造影  (digital radiography)  一般使用多少位元  (bit)  來記錄單一像素  (pixel)  的灰階值：

(A)2	(B)8(C)12(D)16

16.有一數位影像是以 10 位元 (bits)  來紀錄每個像素的灰階值，則此數位影像的最大與最小的灰階值相 差多少？

(A)256(B)512(C)1024(D)4096

17.下列有關影像傳輸溝通系統  (PACS，picture archiving and communicating system)  的組成，何者不包括在其中？

(A)造影儀器  (imaging modalities)	(B)網路系統  (network)

(C)顯示系統  (display)	(D)儲存系統  (storage)

18下列何種造影技術使用的 X 光射束的形狀  (beam shape)  與其他三者明顯不同？

(A)掃描投影放射造影  (SPR，scanned projection radiography)

(B)電腦放射造影  (CR，computed radiography)

(C)直接擷取放射造影  (DR，direct-capture radiography)

(D)數位放射透視造影  (DF，digital fluoroscopy)

19在 EBCT（electron beam CT）儀器中，改變 electron beam 的方向之構造為：(A)X-ray tube (B)deflection coil(C)detector (D)focus coil

20.對於顏面骨骨折，須施行骨骼重建手術的病例，何種 3D 的重建方式對臨床最有幫助？

(A)MIP(B)MPR(C)SSD(D)virtual endoscopy