基礎驗光檢查標準作業規範（一）

編  號：AUQI00-004

總頁數：5                                                                                                頁  數：5-1

| 目 的 | 適 用 範 圍 | 使 用 器 材 、 工 具 |
| --- | --- | --- |
| 壹、協助診斷 貳、決定治療原則 叁、評估治療效果 肆、配鏡 | 壹、適用範圍 一、所有眼科就診病人 二、瞭解病患屈光情形 貳、適用執行人員 一、技術員 二、技術師 三、專科技術師 四、資深技術師 五、資深專科技術師 六、驗光師 | 材料物品 | 消毒層次 |
|  |  |  | 無菌 | 高 | 中 | 低 | 清潔 |
|  |  | 壹、單次使用物品 一、檢查單 二、身分證、健保IC卡、駕照、護照、戶口名 簿、病歷(含電子病歷)、醫囑單、同意書、 手圈、出生證明 三、1% Tropicamide…………………………一瓶 四、1% cyclogyl………………………………一瓶 五、棉枝………………………………………數支 貳、重複使用物品 一、視力表箱…………………………………一台 二、遙控器……………………………………一台 三、試鏡架……………………………………一副 四、試鏡片……………………………………一組 五、電腦驗光儀………………………………一台 六、near book…………………………………一本 | ◎ |  |  |  | ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ |
| 制定日期：84年04月 | 修訂日期：106年10月第6次修訂 |

基礎驗光檢查標準作業規範(二)

編  號：AUQI00-004

總頁數：5                                                                                               頁  數：5-2

| 項次 | 作 業 說 明 | 注 意 事 項 |
| --- | --- | --- |
| 壹、 一、 二、 三、 四、 五、 六、 貳、 一、 (一) | 執行前： 準備儀器：核對儀器的功能良好，用物齊全。 洗手 病人辨識 準備病患及檢查前的解釋： 檢查前應向病患解釋檢查之目的、過程及注意事項，使病患有安全感，能配合檢查。 了解病患的視力情況及此次門診的目的。 16歲以下初診病患或度數差異太大者，必須點睫狀肌痲痺劑後 再作驗光。 執行中 依據電腦驗光的數值先給予球面+3.00的度數fogging 例如： TVRM：-5.00→-5.00+(+3.00)=-2.00，從-2.00每次加入-0.25D，至受測者視力達到1.0，也就是患者可以正確無誤的辨識整排1.0視標 | 依減少醫療相關感染風險之基本政策與程序執行 依正確辨識病人政策與程序執行 瞭解病患的年齡、職業、身體狀況、用途、是否接受過眼部手術 病患目前是否有戴眼鏡、度數為多少 點藥前應當向病患及家屬解釋目的、副作用，以免造成病患緊張、不安 點藥後副作用：畏光、看近模糊、眼睛刺激等情形，約6-12小時後消失 若小朋友隔日要考試必須先告知，以免看近模糊影響學習 點藥方法:先點1% cyclogyl雙眼各一滴，5分鐘後點1% Tropicamide 一滴，再經過5分鐘後點1% Tropicamide，再20-30分鐘後用燈照病 患的眼睛觀察瞳孔大小 依AUQI00-002紅外線自動電腦驗光測定標準作業規範執行 要確實遮蓋住未檢查的眼睛，以免影響測試結果 開始球面度數矯正時給予+3.00度其目的在於使睫狀肌放鬆 球面度數之矯正，最多至與TVRM值相同為止 |
| 制定日期：84年9月 | 修訂日期：106年10月第6次修訂 |

基礎驗光檢查標準作業規範(二)

編  號：AUQI00-004

總頁數：5                                                                                               頁  數：5-3

| 項次 | 作 業 說 明 | 注 意 事 項 |
| --- | --- | --- |
| (二) 二、 三、 四、 五、 (一) (二) 六、 七、 | TVRM：+3.00→+3.00+(+3.00)=+6.00，所以從+6.00每次減少+0.25D，至受測者視力達到1.0，也就是患者可以正確無誤的辨識整排1.0視標 輻射散光圖形可量出正確的散光角度及度數，例如： TVRM：-2.50/-1.00×180→先依上述霧視方法，加球面使其視力為0.4或0.5左右，再請病人看放射狀散光圖形。若病人告知90度較深，則將散光片-0.50度加至180度的軸上，使放射狀散光圖深淺均勻，即為最佳矯正散光度數 散光軸及散光度數確定之後，再調整球面鏡片使其矯正到最佳 視力 當所有度數確定後則作雙眼平衡及紅綠測試 紅綠測試：請受測者注視紅綠燈的視標分辨那一個清楚 近視：綠的清楚表示度數over、紅的清楚表示度數不足 遠視：綠的清楚表示度數不足、紅的清楚表示度數over 雙眼平衡法： 快速交替遮住受測者一眼讓受測者比較那一眼清楚 當受測者比較視標，感覺清楚的那一眼加入+0.25球面鏡以驗 證受測者的分辯能力 給給予試戴：確認視力矯正至最佳視力後，給予受測者充分時間 的試戴 | 負性散光軸的角度為病患所見到最清楚線條差90度的位置 如：-1.00/-1.50×180→其所見90度線條最清楚，故負性散光軸在 90±90=180的位置 散光度數每增加0.5D，球面度數減0.25D 快速交替遮蓋時速度不可太快或太慢，停留1秒再換眼 提醒受測者不要注意光的明亮度，應以字體清晰度為主 試戴時間最少最少10分鐘 注意病人安全，預防跌倒 |
|  | 制定日期：84年9月 | 修訂日期：106年10月第6次修訂 |

基礎驗光檢查標準作業規範(二)

編  號：AUQI00-004

總頁數：5                                                                                               頁  數：5-4

| 項次 | 作 業 說 明 | 注 意 事 項 |
| --- | --- | --- |
| 八、 (一) (二) (三) (四) (五) 叁、 一、 二、 三、 四、 | 近距離基礎驗光步驟： 依照遠距離基礎驗光步驟將度數正確測出 將near book 取出，調整適當閱讀距離約30-40公分處，測得 近離之裸視力 依照病人足歲之年齡給予適當的球面度數： 40歲 +1.00 50歲 +2.00 60歲↑ +3.00 人工水晶體置換術後不論年齡一律加+3.00 找出年齡適當的度數後再加上遠距離球面度數取出最佳視力 之正確度數 給給予試戴：確認近距離視力矯正至最佳近距離視力後，給予受 測者充分時間的試戴分 執行後： 將測量結果輸入電腦存檔 將病患送回診室，再由醫師看診 整理環境，收拾用物 洗手 | 先瞭解受測者近距離工作之距離 試戴時間最少最少10分鐘 遠視或近視的符號不可忽略，例如：+2.00或-2.00 數字的記錄必須輸入小數點後兩位，例如：遠視100度則記錄為+1.00，不可記錄成+1.0 記錄病患要求的視力及試戴狀況以利醫師診斷 減少醫療相關感染風險之基本政策與程序執行 |
|  | 制定日期：84年9月 | 修訂日期：106年10月第6次修訂 |

基礎驗光檢查標準作業規範(三)

編  號：AUQI00-004

總頁數：5                                                                                              頁  數：5-5

| 異常狀況 | 發 生 原 因 | 處 理 對 策 |
| --- | --- | --- |
| 視力表箱故障 視力結果記錄錯誤 三、最佳視力無法矯 正至1.0 四、受測者主訴試戴 不舒服 | 遙控器沒電 遙控器電池接觸不良 視力表箱燈泡不亮 病患辨識錯誤 錯誤判定病患配戴或未配戴隱形眼鏡 左右眼記錄錯誤 視力檢查結果錯誤 受測者詐盲 受測者對於如何表達視標認知不足 一、與電腦驗光值差異太大 二、受測者可能有眼睛病變 一、試戴時受測者移動鏡片，造成鏡片不在正確位置 上 二、度數給予太多或不足或瞳孔間距不正確 | 更換電池 調整電池接觸位置 更換燈泡 立即停止檢查，再重新做病人辨識 請病患說目前是否有配戴隱形眼鏡 先從右眼開始檢測並立即記錄 徹底執行另一眼遮蓋 觀察病患行為動作，參閱前次視力及其他檢查記錄結果 確認病患對視標的認知能力，並給予適當指導 一、重新作一次電腦驗光 二、詳細記錄驗光結果，並告知醫師 一、檢查鏡片是否與驗光結果相符，若不正確則給予調整 二、檢查鏡架焦距瞳孔間距是否正確，若不正確立即調整 三、若給予的度數太多，則先降25-50度，請受測者再試一次， 仍無法改善則需告知醫師 |
|  | 制定日期：84年9月 | 修訂日期：106年10月第6次修訂 |